## 数据表1
记录类型 | 设备组 | 设备类型 | 厂商与型号 | 仿真资产准备状况 | 来源 | STL¦Xacro状态 | 是否国产 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） | 功率（kW，估算） | 参数 | 备注 | 原始仪器设备名称 | 来源设备类型 | 源文件行号 | 国产¦标准分类 | 模型可用性 | 模型证据 | 模型仓库链接 | 官网¦资料链接 | 模型适配建议 | 父记录 | 结构化尺寸信息 | 购买渠道
北京实验室合成生物学
HW-1 数据中台与智能算力底座 | HW-1 数据中台与智能算力底座 | 数据仓库与存储网络设备,计算服务器集群（GPU推理集群） | 总计 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 195 | 195 | 5~9（估算·待实测核定） | 包含设备类型：数据仓库与存储网络设备；计算服务器集群（GPU推理集群） | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-1 数据中台与智能算力底座 | [8 empty] | 北京实验室合成生物学
数据仓库与存储网络设备 | HW-1 数据中台与智能算力底座 | 数据仓库与存储网络设备 | 通用 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 195 | 195 | 5~9（估算·待实测核定） | 1. 规格：企业级机架式服务器×2（主从热备）+ 分布式对象存储集群×1； 2. 存储容量：原始可用容量≥200TB，热数据读取带宽≥2GB/s，支持在线扩容； 3. 数据可靠性：纠删码（EC）或三副本策略，数据持久性≥99.999%，整体可用性≥99.99%； 4. 网络：10GbE以太网交换机≥24端口，支持链路聚合（LACP）及VLAN隔离； 5. 协议：同时支持S3对象协议、NFS/CIFS文件协议，与LIMS及仪器控制系统标准接口互通； 6. 管理：Web统一管理控制台，存储健康监控、告警与容量趋势预测； 7. 架构兼容：兼容国产CPU架构（含国产服务器及国产存储主控方案）。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-1 数据中台与智能算力底座 | 数据仓库与存储网络设备 | 2 | [6 empty] | HW-1 数据中台与智能算力底座
计算服务器集群（GPU推理集群） | HW-1 数据中台与智能算力底座 | 计算服务器集群（GPU推理集群） | 通用 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 195 | 195 | 5~9（估算·待实测核定） | 1. 规格：高性能GPU加速服务器，2U机架式，≥2路国产CPU（主频≥2.5GHz，单路核心数≥32C）； 2. 显存：≥4块高显存GPU加速卡，单卡显存≥48GB，支持FP8/FP16/BF16混合精度推理； 3. 互联：GPU间NVLink或PCIe 5.0高速互联；节点间100GbE RDMA（RoCE v2）组网； 4. 内存：系统内存≥640GB DDR5 ECC； 5. 存储：≥2×480GB SSD（系统盘）+ ≥2×3.84TB NVMe SSD（数据缓存）； 6. 可靠性：冗余电源（N+1）、热插拔风扇、BMC远程带外管理； 7. 软件：支持GPU虚拟化，vGPU多租户隔离，推理延迟<100ms； 8. 架构兼容：兼容国产GPU加速卡及配套算子库；整机支持国产化方案。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-1 数据中台与智能算力底座 | 计算服务器集群（GPU推理集群） | 10 | [6 empty] | HW-1 数据中台与智能算力底座
HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 高通量自动化液体处理工作站,微量振荡培养箱与恒温板,多孔板离心机,超声破碎仪,全自动菌落挑选与接种系统 | 总计 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 470 | 470 | 10~12（估算·待实测核定） | 包含设备类型：高通量自动化液体处理工作站；微量振荡培养箱与恒温板；多孔板离心机；超声破碎仪；全自动菌落挑选与接种系统 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | [8 empty] | 北京实验室合成生物学
HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 微型平行生物反应器系统（含过程控制与补料工作站、联动接口集成模块） | 总计 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 460 | 460 | 5~8（估算·待实测核定） | 包含设备类型：微型平行生物反应器系统（含过程控制与补料工作站、联动接口集成模块） | 整机一体购置入账作固定资产, 运输+吊装+安装验证(IQ/OQ/PQ)费计入原值, 10年折旧 | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | [8 empty] | 北京实验室合成生物学
微型平行生物反应器系统（含过程控制与补料工作站、联动接口集成模块） | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 微型平行生物反应器系统（含过程控制与补料工作站、联动接口集成模块） | 通用 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 460 | 460 | 5~8（估算·待实测核定） | 1. 并行路数：最多24路同步并行，工作体积100~250mL/罐，支持8/16/24路灵活配置； 2. pH控制：范围3~9，精度±0.05pH，自动酸碱补料闭环控制； 3. 溶氧（DO）：范围0~200%，精度±2%，搅拌/通气/叠加补氧级联控制策略； 4. 温度：范围20~45℃，精度±0.1℃，各路独立温控，支持温度梯度实验设计； 5. 搅拌：转速100~2000rpm，直流无刷电机，精度±5rpm； 6. 补料系统：每路独立蠕动泵，≥4通道/罐（葡萄糖/氮源/酸/碱），流量0.1~50mL/h； 7. 在线监测：pH、DO、OD（在线浊度）、温度实时采集，采样间隔≤30s； 8. 过程控制软件：随主机配套，支持DoE矩阵设计与全参数记录，导出JSON/CSV； 9. 联动接口：OPC-UA原生接口，与在线拉曼探头及自研发酵优化软件实时双向通信； 10. 通用性：标准化多路并行微型发酵架构，技术指标达到国际主流并行发酵系统同等水平。 | 整机一体购置入账作固定资产, 运输+吊装+安装验证(IQ/OQ/PQ)费计入原值, 10年折旧 | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 微型平行生物反应器系统（含过程控制与补料工作站、联动接口集成模块） | 44 | [6 empty] | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养
HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线拉曼/近红外过程分析探头,多模式蛋白稳定性分析系统,多功能微孔板读板仪,毛细管电泳SDS蛋白分析系统 | 总计 |  | 列表 |  | 蛋白稳定性分析为进口可国产化+自动化改造, 其余可国产化 | 1 | 435 | 435 | 1.4~2.6（估算·待实测核定） | 包含设备类型：在线拉曼/近红外过程分析探头；多模式蛋白稳定性分析系统；多功能微孔板读板仪；毛细管电泳SDS蛋白分析系统 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | [8 empty] | 北京实验室合成生物学
Hamilton Microlab STAR | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 高通量液体处理工作站 | Hamilton Microlab STAR | 不带可动关节urdf | 列表, 参考, asset | URDF可用, Mesh可用 | 进口标杆 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 独立通道、CO-RE、plate gripper/条码/集成能力，适合PCR setup、DNA组装、归一化和板间转移。最多16×1 mL通道或8×5 mL通道；可选96/384 MPH；55 ANSI/SLAS positions。 | 标准候选；已合并 asset 记录：Hamilton STAR(let)（recvoR5rw14LiZ）；asset 设备类型：工作站；原因：manual_high_confidence_same_model_or_family。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 中 | 公开检索未发现整机几何模型。 合并asset证据：来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第4行；模型ID：hamilton_star / hamilton_starlet_liquid_handler；Mesh：0_base.stl 1_top.stl；0_base.stl 1_top.stl；关节：—；—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision；moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | https://www.hamiltoncompany.com/Microlab-STAR,https://www.hamiltoncompany.com/knowledge-base/brochure/microlab-star-brochure | 未找到整机公开STL/STEP/URDF；Hamilton OEM部件有CAD但不等于STAR整机模型。 asset合并建议：已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站 | {"宽mm": 1660, "深mm": "781–1010", "高mm": 903, "重量kg": 145, "占地/安装备注": "深度随配置/开门或载架状态变化；集成左右180°设备需额外空间。", "尺寸来源URL": "https://www.hamiltoncompany.com/Microlab-STAR"}
Tecan Fluent 780 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 高通量液体处理工作站 | Tecan Fluent 780 | 存在近似asset | 列表, 参考 | 第三方3D模型可用, 未发现官方STL/Xacro | 进口标杆 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 多机械臂、FCA/MCA、条码与模块集成，适合克隆构建、重排板、表达筛选配液。关键规格：1–3 robotic arms；FCA 8通道；MCA 96/384；deck容量48 plate/tip box。 | 标准候选；存在近似asset：Tecan Freedom EVO（recvoR5rw1P1Gb），可作同厂商/同功能类别占位参考；未与当前型号合并。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 中 | 第三方商业3D模型检索命中；官方规格/手册未发现公开STEP/URDF/Xacro。 | https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/tecan-fluent-780 | https://lifesciences.tecan.com/fluent-laboratory-automation-workstation,https://www.tecan.com/hubfs/HubDB/Te-DocDB/pdf/BR_Fluent-Specification-Sheet_398328.pdf,https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/tecan-fluent-780 | 找到第三方商业3D模型；未找到官方STEP/URDF/Xacro。采购/RFI建议向Tecan或集成商索取外形CAD/接口模型。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站 | {"宽mm": 1650, "深mm": 785, "高mm": 1236, "重量kg": "约140 kg base unit；不含模块/罩体/柜体", "占地/安装备注": "long Z 高度2301 mm；HEPA/柜体另计；需预留服务空间与集成模块空间。", "尺寸来源URL": "https://www.tecan.com/hubfs/HubDB/Te-DocDB/pdf/BR_Fluent-Specification-Sheet_398328.pdf；https://www.tecan.com/hubfs/399937_en_v1_7.pdf"}
Opentrons OT-2 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 高通量自动化液体处理工作站 | Opentrons OT-2 | 带关节urdf | AI, asset | STL可用, URDF可用, Mesh可用 | 否（美国） | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 开源实验室液体处理平台；适合自动化移液、96孔/384孔板流程、Python Protocol API集成；可作为低成本标准候选。 | 标准候选¦官方开源硬件参考模型。；已合并 asset 记录：Opentrons OT-2（recvoR5rw1uj69）；asset 设备类型：工作站；原因：manual_high_confidence_same_model_or_family。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online | 标准/进口 | 高 | STL示例：reference-model/STL/OT-2 Reference Model Basic.STL ¦ reference-model/STL/OT-2 Reference Model Detailed.STL；STEP示例：reference-model/STEP/OT-2 Reference Model Basic.STEP ¦ reference-model/STEP/OT-2 Reference Model Detailed.STEP 合并asset证据：来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第9行；模型ID：opentrons_liquid_handler；Mesh：ot2-0~3b.stl (×5)；关节：X轴(prismatic) Y轴(prismatic) Z轴(prismatic) 移液头(prismatic)；缺失要素：inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | https://opentrons.com/ot-2 | 有STL/STEP参考模型，无Xacro；可用CAD网格建立简化URDF/Xacro。 asset合并建议：已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Universal Robots UR5e | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂/协作机器人（自动化集成） | Universal Robots UR5e |  | AI | Xacro可用, STL可用 | 否（丹麦） | 候选 | 待询价 | 待询价 | 约0.2~0.6（待确认） | 6轴协作机器人；典型用于实验室自动化搬运、板/管架转移、设备上下料；公开ROS2描述资源成熟。 | 标准候选, 模型资源非常完整。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online | 标准/进口 | 高 | Xacro示例：urdf/inc/ur_common.xacro ¦ urdf/inc/ur_joint_control.xacro ¦ urdf/inc/ur_sensors.xacro；STL示例：meshes/ur10/collision/base.stl ¦ meshes/ur10/collision/forearm.stl ¦ meshes/ur10/collision/shoulder.stl；DAE示例：meshes/ur10/visual/base.dae ¦ meshes/ur10/visual/forearm.dae ¦ meshes/ur10/visual/shoulder.dae | https://github.com/UniversalRobots/Universal_Robots_ROS2_Description | https://www.universal-robots.com/products/ur5-robot/ | 有官方/社区ROS2 Xacro、STL碰撞网格、DAE视觉网格，可直接用于仿真。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
Franka Robotics FR3 / Panda系列 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂/协作机器人（自动化集成） | Franka Robotics FR3 / Panda系列 |  | AI | Xacro可用, STL可用 | 否（德国） | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 7轴力控协作机械臂；适合精细操作、力控抓取、研究型自动化流程；模型资源成熟。 | 标准候选, FR3/Panda描述包资源丰富。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online | 标准/进口 | 高 | Xacro示例：accessories/fr3_duo_mount_v0_3/fr3_duo_mount.xacro ¦ robots/fr3/fr3.srdf.xacro ¦ robots/fr3/fr3.urdf.xacro；STL示例：meshes/accessories/fr3_duo_mount_v0_3/collision/fr3_duo_cover.stl ¦ meshes/accessories/fr3_duo_mount_v0_3/collision/fr3_duo_mount.stl ¦ meshes/robots/fr3/collision/link0.stl；DAE示例：meshes/accessories/fr3_duo_mount_v0_3/visual/fr3_duo_cover.dae ¦ meshes/accessories/fr3_duo_mount_v0_3/visual/fr3_duo_mount.dae | https://github.com/frankarobotics/franka_description | https://franka.de/ | 有Xacro、STL、DAE，含夹爪/附件模型；适合MoveIt/ROS仿真。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
UFACTORY xArm 6 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂/协作机器人（自动化集成） | UFACTORY xArm 6 |  | AI | Xacro可用, STL可用 | 是（中国） | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 6轴协作机械臂；适合实验室设备上下料、板架搬运和轻量自动化；国产候选，ROS生态资源较完整。 | 国产候选, 模型资源完整。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online | 国产 | 高 | Xacro示例：xarm_description/srdf/_xarm6_macro.srdf.xacro；STL示例：xarm_description/meshes/camera/realsense/collision/d435_with_cam_stand.stl ¦ xarm_description/meshes/camera/realsense/visual/d435_with_cam_stand.stl ¦ xarm_description/meshes/end_tool/collision/end_tool.stl；DAE示例：xarm_description/meshes/gripper/bio/left_finger.dae ¦ xarm_description/meshes/gripper/bio/left_finger_g2.dae ¦ xarm_description/meshes/gripper/bio/link_base.dae | https://github.com/xArm-Developer/xarm_ros | https://www.ufactory.cc/xarm-collaborative-robot/ | 有Xacro、STL、DAE、OBJ及夹爪模型；可直接用于ROS/MoveIt。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
DOBOT CR5 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂/协作机器人（自动化集成） | DOBOT CR5 |  | AI | Xacro可用, STL可用 | 是（中国） | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 6轴协作机械臂；适合实验室自动化转运、上下料和末端工具集成；国产候选，公开ROS2模型资源强。 | 国产候选, 模型资源完整。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online | 国产 | 高 | Xacro示例：cr5_moveit/config/cr5_robot.ros2_control.xacro ¦ cr5_moveit/config/cr5_robot.urdf.xacro ¦ cr5af_moveit/config/cr5af_robot.ros2_control.xacro；STL示例：cra_description/meshes/cr10/Link1.STL ¦ cra_description/meshes/cr10/Link2.STL ¦ cra_description/meshes/cr10/Link3.STL | https://github.com/Dobot-Arm/DOBOT_6Axis_ROS2_V4 | https://www.dobot-robots.com/products/cr-series/cr5.html | 有CR系列Xacro与大量STL网格；适合ROS2/MoveIt仿真。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
Elephant Robotics myCobot Pro 630 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂/协作机器人（自动化集成） | Elephant Robotics myCobot Pro 630 |  | AI | Xacro可用, STL可用 | 是（中国） | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 6轴协作/教育科研机械臂；适合轻量级实验室自动化原型、夹爪与小负载转运；国产候选。 | 国产候选, STL网格明确, Xacro覆盖部分型号。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online | 国产 | 高 | Xacro示例：mycobot_description/urdf/myarm_c650/myarm_c650.urdf.xacro ¦ mycobot_description/urdf/myarm_m/myarm_m.urdf.xacro；STL示例：mycobot_description/urdf/mycobot_pro_630/meshes/J1_Link.STL ¦ mycobot_description/urdf/mycobot_pro_630/meshes/J2_Link.STL ¦ mycobot_description/urdf/mycobot_pro_630/meshes/J3_Link.STL；DAE示例：mycobot_description/urdf/adaptive_gripper/gripper_base.dae ¦ mycobot_description/urdf/adaptive_gripper/gripper_left1.dae ¦ mycobot_description/urdf/adaptive_gripper/gripper_left2.dae；STEP示例：mycobot_description/urdf/mycobot_280_arduino/mycobot_step.STEP ¦ mycobot_description/urdf/mycobot_280_m5/mycobot_step.STEP | https://github.com/elephantrobotics/mycobot_ros | https://www.elephantrobotics.com/en/mycobot-pro-630-en/ | myCobot Pro 630有STL网格；仓库存在部分Xacro但Pro 630需确认/补建Xacro。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
AUBO i5 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂/协作机器人（自动化集成） | AUBO i5 |  | AI | Xacro可用, 未发现STL/网格 | 是（中国） | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 6轴协作机械臂；常见于工业/科研自动化上下料；国产候选。 | 国产候选, 公开ROS2仓库仅发现SRDF/Xacro配置, 未发现STL网格。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online | 国产 | 中 | Xacro示例：aubo_moveit_config/config/aubo_i5.srdf.xacro ¦ aubo_moveit_config/config/aubo_i5_macro.srdf.xacro | https://github.com/AuboRobot/aubo_ros2_driver | https://www.aubo-robotics.cn/ | 公开仓库发现aubo_i5 SRDF Xacro，但未发现STL；仿真建模可用性低于xArm/DOBOT。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站 | 通用 |  | 列表, 流程 |  | 可国产化 | 1 | 470 | 470 | 10~12（估算·待实测核定） | 1. 通道配置：≥8通道固定间距臂 + ≥96通道同步移液头，可独立协同运行； 2. 移液精度：CV<0.5%（≥10μL），最小移液量≤1μL，死体积<2μL； 3. 兼容格式：96/384孔板及1.5mL/2mL深孔板全规格覆盖，SBS标准； 4. 通量：≥768个样品/天（96深孔板×8批次/天）； 5. 软件：开放SDK（Python/C++ API），支持SiLA2标准驱动，与自研LIMS/调度系统标准接口互通； 6. 控制：OPC-UA或TCP/IP协议与工控机通信，支持自动化流程编排； 7. 安全：液位感应防碰撞，溅液检测保护。 合并自「灵活8通道移液工作站」：通用厂商仪器；流程PPT出现：灵活8通道移液工作站；用于试剂配置、分装、均一化、涂布、体外表达配置等。 合并自「96通道移液工作站」：通用厂商仪器；流程PPT出现：96通道移液工作站；用于PCR体系配置、纯化、磁珠纯化、Gibson组装体系配置、质粒提取等。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 高通量自动化液体处理工作站 | 19 | [6 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱 | 通用 |  | 列表, 流程 |  | 可国产化 | 1 | 470 | 470 | 10~12（估算·待实测核定） | 1. 容量：≥6块96深孔板（DWP）同时培养，标准SBS格式； 2. 温控：范围18~60℃，精度±0.1℃，温度均一性≤±0.5℃（空载）； 3. 振荡：转速200~1500rpm，振幅3mm，精度±1rpm； 4. 数据采集：RS-232/OPC-UA双协议，实时采集温度/转速曲线并自动推送至LIMS； 5. 密封：防蒸发盖设计，支持48h以上长周期培养。 合并自「震荡培养箱」：通用厂商仪器；流程PPT出现：震荡培养箱1；37°C 60/75min复苏/培养。 合并自「震荡培养箱」：通用厂商仪器；流程PPT出现：震荡培养箱2；4°C旋转混匀、清洗、洗脱等蛋白纯化步骤。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 微量振荡培养箱与恒温板 | 27 | [6 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
多孔板离心机 / RT离心机 / 4°C离心机 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 多孔板离心机 / RT离心机 / 4°C离心机 | 通用 |  | 列表, 流程 |  | 可国产化 | 1 | 470 | 470 | 10~12（估算·待实测核定） | 1. 离心机：最大转速≥4000rpm，最大离心力≥3000×g； 2. 离心兼容：适配96深孔板（DWP）≥4块同时离心，1.5/2mL离心管同步兼容； 4. 控制：RS-232串口协议，工控机远程程序控制及参数记录； 合并自「RT离心机」：通用厂商仪器；流程PPT出现：RT离心2；用于常温离心、质粒提取/纯化相关步骤。 合并自「4°C离心机」：通用厂商仪器；流程PPT出现：4°C离心1；用于蛋白纯化低温离心步骤。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 微型培养与多孔板离心/超声破碎仪 | 33 | [6 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
超声破碎仪 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 超声破碎仪 | 通用 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 470 | 470 | 10~12（估算·待实测核定） | 3. 超声破碎仪：频率20kHz，输出功率≥600W，96样品并行破碎，单批处理时间<10min； 4. 控制：RS-232串口协议，工控机远程程序控制及参数记录； | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 微型培养与多孔板离心/超声破碎仪 | 33 | [6 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
全自动菌落挑选与接种系统 / 挑菌仪 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 全自动菌落挑选与接种系统 / 挑菌仪 | 通用 |  | 列表, 参考, 流程 |  | 可国产化 | 1 | 470 | 470 | 10~12（估算·待实测核定） | 1. 挑选速度：≥2000个菌落/h（固体培养基平板）； 2. 荧光筛选：支持GFP（激发488nm）、RFP（激发561nm）通道，GFP检出率≥95%； 3. 孔板兼容：支持96孔板及384孔板格式自动接种； 4. 视觉系统：高分辨率CCD成像，菌落识别直径≥0.2mm，支持形态学过滤； 5. 软件：随机配套菌落挑选控制软件，开放API与LIMS集成； 合并自「挑菌仪」：通用厂商仪器；流程PPT出现：挑菌仪；用于挑单克隆/挑菌。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 全自动菌落挑选与接种系统 | 38 | [6 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 |  | Cytiva代理
多模式蛋白稳定性分析系统 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 多模式蛋白稳定性分析系统 | 通用 |  | 列表 |  | 蛋白稳定性分析为进口可国产化+自动化改造, 其余可国产化 | 1 | 435 | 435 | 1.4~2.6（估算·待实测核定） | 1. 检测格式：96孔板，每批次≥96个样品同步检测； 2. DSF：Tm检测范围15~95℃，精度±0.3℃，Tagg聚集温度同步检出； 3. DLS：粒径范围0.4nm~10μm，同步评估蛋白均一性及聚集状态； 4. 通量：每批约3h完成96样品完整DSF+DLS检测； 5. 数据接口：REST API自动导出JSON至LIMS，支持多批次趋势分析； 6. 软件：随机配套多模式蛋白稳定性分析软件，支持DSF/DLS数据处理与趋势分析。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 多模式蛋白稳定性分析系统 | 62 | [6 empty] | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征
多功能微孔板读板仪 / 酶标仪 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪 | 通用 |  | 列表, 参考 |  | 蛋白稳定性分析为进口可国产化+自动化改造, 其余可国产化 | 1 | 435 | 435 | 1.4~2.6（估算·待实测核定） | 1. 检测模式：吸光度（UV-Vis 230~1000nm）、荧光强度、荧光偏振（FP）、化学发光≥4种； 2. 兼容格式：6/12/24/48/96/384孔板全规格，读板时间384孔<60s； 3. 吸光精度：±0.5%（A=0~3），波长精度±1nm；荧光均一性孔间CV<2%； 4. 数据接口：开放API（TCP/IP），自动导出至LIMS，支持动力学检测模式。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 多功能微孔板读板仪 | 69 | [6 empty] | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 |  | Cytiva代理
毛细管电泳SDS蛋白分析系统 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 毛细管电泳SDS蛋白分析系统 | 通用 |  | 列表, 参考 |  | 蛋白稳定性分析为进口可国产化+自动化改造, 其余可国产化 | 1 | 435 | 435 | 1.4~2.6（估算·待实测核定） | 1. 检测原理：芯片式毛细管SDS-PAGE，自动化上样； 2. 速度：<3min/样品，96样品/批； 3. 检测范围：蛋白分子量14~200kDa，最低检出量≥0.2ng/μL； 4. 分辨率：分子量区分精度<0.5kDa，纯度定量RSD<3%； 5. 软件：随机配套分析SDK，支持电子记录与电子签名合规（审计追踪、数据完整性）的数据存储； 6. 通用性：芯片式毛细管电泳架构，分离与定量性能达到主流CE-SDS系统同等水平。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 毛细管电泳SDS蛋白分析系统 | 74 | [6 empty] | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 |  | Cytiva代理
在线拉曼/近红外过程分析探头 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | 通用 |  | 列表 |  | 蛋白稳定性分析为进口可国产化+自动化改造, 其余可国产化 | 1 | 435 | 435 | 1.4~2.6（估算·待实测核定） | 1. 检测原理：785nm激发近红外拉曼，探头直接插入发酵罐壁，零采样滞后； 2. 监测指标：葡萄糖、乙醇、乳酸、甘油等≥6种代谢物在线定量，浓度误差≤5%； 3. 更新频率：光谱采集与预测输出≤30s/次； 4. 接口：OPC-UA协议原生输出，直连发酵系统及自研发酵优化软件； 5. 软件：随机配套光谱预处理软件，含PLS/PCR建模功能（模型库）； 6. 工艺适配：工业级在线拉曼/近红外过程分析探头，满足发酵罐在线连续监测的防护与稳定性要求。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | 55 | [6 empty] | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征
HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | 总计 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 380 | 380 | 3~5（估算·待实测核定） | 包含设备类型：LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | [8 empty] | 北京实验室合成生物学
LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | 通用 |  | 列表, 参考 |  | 可国产化 | 1 | 380 | 380 | 3~5（估算·待实测核定） | 1. 质谱类型：三重四极杆（QqQ），正/负/切换离子模式，ESI/APCI双离子源； 2. 灵敏度：MRM模式定量下限≤0.07ng/mL（S/N≥10），动态范围≥5个数量级； 3. 质量范围：5~2000 m/z（MS1及MS2），质量精度<0.1Da； 4. 扫描速度：MRM≥500个离子对/s，支持高通量多组分同步定量； 5. 液相前端：超高效液相联用，流速0.01~2mL/min，梯度精度±0.1%，柱温箱精度±0.1℃； 6. 软件：随机配套质谱工作站，含定量分析及电子记录与电子签名合规（审计追踪、数据完整性）数据安全模块； 7. 数据接口：开放API自动推送结果至LIMS（JSON/CSV）； 8. 性能基准：灵敏度、扫描速度及定量重复性达到主流三重四极杆液质联用系统同等水平。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | 81 | [6 empty] | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 |  | Ab Sciex
HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 超高效液相色谱系统（UPLC）,中压液相色谱纯化系统（FPLC）,随机备品备件及首批专用配件 | 总计 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 410 | 410 | 2.3~3.5（估算·待实测核定） | 包含设备类型：超高效液相色谱系统（UPLC）；中压液相色谱纯化系统（FPLC）；随机备品备件及首批专用配件 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧, 备件随设备入账, 低值易耗品科目为0 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | [8 empty] | 北京实验室合成生物学
超高效液相色谱系统（UPLC） | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 超高效液相色谱系统（UPLC） | 通用 |  | 列表 |  | 可国产化 | 1 | 410 | 410 | 2.3~3.5（估算·待实测核定） | 1. 压力：耐压≥15000psi（~1034bar），支持亚2μm颗粒色谱柱； 2. 泵系统：四元梯度泵，流速0.01~2mL/min，流速精度≤0.1%RSD； 3. 进样器：自动进样，范围0.1~100μL，携带污染<0.005%； 4. 检测器：PDA二极管阵列（190~500nm），波长精度±1nm，峰面积重现性RSD<0.5%； 5. 柱温箱：范围5~90℃，精度±0.1℃，支持柱切换阀； 6. 软件：随机配套色谱工作站，API导出至LIMS； 7. 应用：SEC-UPLC蛋白聚集体分析，单次运行≤2min/样品。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧, 备件随设备入账, 低值易耗品科目为0 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 超高效液相色谱系统（UPLC） | 90 | [6 empty] | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障
中压液相色谱纯化系统（FPLC） | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 中压液相色谱纯化系统（FPLC） | 通用 |  | 列表, 参考 |  | 可国产化 | 1 | 410 | 410 | 2.3~3.5（估算·待实测核定） | 1. 流速范围：0.001~150mL/min，毛细管至制备级全覆盖； 2. 压力：最大≥3MPa，适配SEC、IEX、Affinity多类层析柱； 3. 检测：UV 280nm/260nm双波长，在线电导率与pH同步检测； 4. 软件：随机配套层析控制软件，REST API导出至LIMS； 5. 配件：SEC分析柱×2随机配套，蛋白回收率≥90%，单批处理量50mg~5g； 6. 性能基准：流速、压力与分离性能达到主流蛋白纯化中压液相层析系统同等水平。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧, 备件随设备入账, 低值易耗品科目为0 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 中压液相色谱纯化系统（FPLC） | 98 | [6 empty] | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 |  | Cytiva代理
随机备品备件及首批专用配件 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 随机备品备件及首批专用配件 | 通用 |  | 列表, 参考 |  | 可国产化 | 1 | 410 | 410 | 2.3~3.5（估算·待实测核定） | 1. 色谱柱：SEC分析柱≥4根、反相柱≥2根，覆盖UPLC及FPLC主要分析方法； 2. 毛细管电泳耗材：芯片卡盒≥20片，覆盖平台前12个月CE-SDS需求； 3. 质谱/液相标准品：方法验证标准品及同位素内标≥10种，覆盖主要分析物； 4. 通用耗材：过滤移液枪头（各规格≥5000支）、96/384孔板（≥200块）； 5. 覆盖：保障平台前12个月日常分析运营。 | 整套作固定资产, 运输+安装+调试/验证费计入原值, 10年折旧, 备件随设备入账, 低值易耗品科目为0 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 随机备品备件及首批专用配件 | 105 | [6 empty] | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 |  | Cytiva代理
总计 | 全部硬件工站 | 全部设备 | 总计 | [6 empty] | 2350 |  | 固定资产（6个硬件工站，含随设备配套备品备件200万元） |  | 合计 |  | 111 | [6 empty] | 北京实验室合成生物学
南京诺唯赞 VNL-96P | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 国产高通量液体处理工作站 | 南京诺唯赞 VNL-96P |  | AI | 未发现STL/STEP/URDF | 国产替代候选 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 96通道整板移液、24板位、叠板/扫码/LIMS，匹配高通量克隆筛选配液。2–200 µL；支持PCR温控、温控振荡、自动扫码、LIMS。 | 国产候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型。 |  | https://bio.vazyme.com/product/718.html | 未找到公开STL/STEP/URDF；建议向厂家索取外形CAD。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站 | {"宽mm": 1224, "深mm": 753, "高mm": 1111, "重量kg": 274, "占地/安装备注": "厂家注明尺寸“不计算挂壁”；需预留挂壁、开门和耗材装载空间。", "尺寸来源URL": "https://bio.vazyme.com/product/718.html"}
INFORS HT Multitron Pro / Multitron | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 微孔板/深孔板振荡培养箱 | INFORS HT Multitron Pro / Multitron | 图片生成stl | 列表, 参考 | 未发现STL/STEP/URDF | 进口标杆 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 适合深孔板、摇瓶、小规模表达培养；多层堆叠提升通量。可选冷却、CO₂、湿度、照明、UV/HEPA；可堆叠。 | 标准候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现精确模型。 |  | https://infors-ht.com/en/products/incubator-shakers/multitron,https://infors-ht.com/getmedia/a3c6a82e-f5e2-45c8-a715-3320b293f6d2/Product-Data-Sheet-Multitron-9-en-GB | 未找到精确公开STL/STEP/URDF。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱 | {"宽mm": 1070, "深mm": 880, "高mm": 550, "重量kg": "Multitron Pro 未在 flyer 中明确；Multitron 单机约129–144 kg，取决于振幅", "占地/安装备注": "背部100 mm、侧面80 mm通风空间；堆叠重量按层数/底座/冷却模块累加。", "尺寸来源URL": "https://www.infors-ht.com.cn/uploadfile/2018/0515/Flyer_MultitronPro_en_web.pdf；https://infors-ht.com/getmedia/a3c6a82e-f5e2-45c8-a715-3320b293f6d2/Product-Data-Sheet-Multitron-9-en-GB"}
上海沪析 HW-400TG | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 国产微孔板恒温振荡器 | 上海沪析 HW-400TG |  | AI | 未发现STL/STEP/URDF | 国产替代候选 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 4块微孔板/培养板恒温振荡，适合小体积表达培养、诱导和混匀。室温+5–80℃；300–1350 rpm；输入功率300 W。 | 国产候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型。 |  | https://www.instrument.com.cn/show/C326735.html,https://ibetter.com/productinfo/1905035.html | 未找到公开STL/STEP/URDF。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱 | {"宽mm": 340, "深mm": 320, "高mm": 200, "重量kg": 9.5, "占地/安装备注": "台式设备；需预留上盖/取放板空间。", "尺寸来源URL": "https://www.instrument.com.cn/show/C326735.html"}
Beckman Coulter Allegra X-15R | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 板式/台式冷冻离心机 | Beckman Coulter Allegra X-15R | 准备中 | 列表, 参考 | 未发现STL/STEP/URDF | 进口标杆 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 适合深孔板沉淀、细胞收集、板/管离心；4×750 mL；最高5,250×g摆桶/11,400×g固定角；-10到+40℃。 | 标准候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现精确模型。 |  | https://www.beckmancoulter.cn/bls/bls_centrifuge_allegra/,https://bpharma-basic.net/Allegra-centrifuges.pdf | 未找到精确公开STL/STEP/URDF。 | 多孔板离心机 / RT离心机 / 4°C离心机 | {"宽mm": 762, "深mm": 622, "高mm": 343, "重量kg": 128, "占地/安装备注": "说明书要求侧面和后部约76 mm通风/安全间隙。", "尺寸来源URL": "https://bpharma-basic.net/Allegra-centrifuges.pdf；https://manuals.plus/m/50bd622edd5f769ac117b42b7e7e27b5aad4f99ffe7dbc9c4bd9bf8a84fe61a1"}
杭州瑞诚 MPC2800 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 国产微孔板离心机 | 杭州瑞诚 MPC2800 | 准备中 | AI | 未发现STL/STEP/URDF | 国产替代候选 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 适合PCR板/96/384孔板短时甩液、去挂壁液；2块标准PCR微孔板；2200–2800 rpm；最大550×g。 | 国产候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型。 |  | https://www.instrument.com.cn/show/C304707.html,https://img01.71360.com/w3/pjn3nk/20240130/28cfaf2455891d1db1dd78719262ae87.pdf?dl=1 | 未找到公开STL/STEP/URDF。 | 多孔板离心机 / RT离心机 / 4°C离心机 | {"宽mm": 260, "深mm": 240, "高mm": 226, "重量kg": "未找到官方重量", "占地/安装备注": "台式设备；需预留开盖高度。", "尺寸来源URL": "https://img01.71360.com/w3/pjn3nk/20240130/28cfaf2455891d1db1dd78719262ae87.pdf?dl=1"}
Branson Sonifier SFX550 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 超声破碎仪 / Sonicator | Branson Sonifier SFX550 | 准备中 | 列表, 参考 | 未发现STL/STEP/URDF | 进口标杆 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 用于表达后细胞裂解、蛋白释放、样品均质。550 W；20 kHz；0.2–1000 mL；连续/脉冲、时间/能量/温度控制。 | 标准候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现精确模型。 |  | https://www.emerson.com/is/content/emerson/en/corporate/branson/documents/SFX250-550-Sonifier-Disruptors-and-Homogenizers.pdf,https://pim-resources.coleparmer.com/data-sheet/04715-21-26-sfx250-550-sonifier-data-sheet.pdf | 未找到精确公开STL/STEP/URDF；支架/隔音箱需另计占位。 | 超声破碎仪 | {"宽mm": 191, "深mm": 318, "高mm": 235, "重量kg": 6.3, "占地/安装备注": "主机/电源与换能器套装标称；支架、隔音箱另计。官方支架底座约229×140 mm，杆高609 mm。", "尺寸来源URL": "https://pim-resources.coleparmer.com/data-sheet/04715-21-26-sfx250-550-sonifier-data-sheet.pdf；https://www.emerson.com/is/content/emerson/en/corporate/branson/documents/sonifier-support-stand-with-rod-data-sheet.pdf"}
宁波新芝 SCIENTZ-950E / SCIENTZ-IID | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 国产超声破碎仪 | 宁波新芝 SCIENTZ-950E / SCIENTZ-IID |  | AI | 未发现STL/STEP/URDF | 国产替代候选 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 950 W、20–25 kHz，适合菌体/细胞裂解与样品均质。SCIENTZ-950E：5–950 W可调；0.5–600 mL；自动隔音箱；温度/功率/时间控制。 | 国产候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型。 |  | https://www.scientz.com/products/659.html,https://www.scientzbio.com/news/ultrasonichomogenizer950w0-5-600ml-17943497.html | 未找到公开STL/STEP/URDF。 | 超声破碎仪 | {"宽mm": 350, "深mm": 345, "高mm": 545, "重量kg": "SCIENTZ-IID主机约14.5 kg；整机/运输约24 kg；950E官方页未明确总重", "占地/安装备注": "尺寸为950E自动隔音箱外部尺寸；电源主机/换能器按配置另计。", "尺寸来源URL": "https://www.scientz.com/products/659.html；https://www.scientzbio.com/news/ultrasonichomogenizer950w0-5-600ml-17943497.html"}
Molecular Devices QPix 420 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 自动菌落挑选仪 | Molecular Devices QPix 420 | 准备中 | 列表, 参考 | 未发现STL/STEP/URDF | 进口标杆 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 自动识别并挑取菌落到96/384孔板或深孔板，支持白光、荧光、蓝白斑等克隆筛选。白光约3000 colonies/h；荧光约2000 colonies/h；96-pin head；walk-away plate handling。 | 标准候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现精确模型。 |  | https://www.moleculardevices.com/products/clone-screening/microbial-screening/qpix-400-series-microbial-colony-pickers,https://www.moleculardevices.com/sites/default/files/en/assets/user-guide/bpd/qpix-family-preinstall-guide-5083796b.pdf | 未找到精确公开STL/STEP/URDF。 | 全自动菌落挑选与接种系统 / 挑菌仪 | {"宽mm": 1460, "深mm": 770, "高mm": 750, "重量kg": "未找到官方公开重量", "占地/安装备注": "QPix 420 system without table；配工作台/显示器/耗材废液模块需额外空间。", "尺寸来源URL": "https://www.moleculardevices.com/products/clone-screening/microbial-screening/qpix-400-series-microbial-colony-pickers；https://www.moleculardevices.com/sites/default/files/en/assets/user-guide/bpd/qpix-family-preinstall-guide-5083796b.pdf"}
凌芯生物 Scelector BCP；备选长光辰英 RAcolony / XImaging HONOR500JLTX | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 国产自动菌落挑选/筛选系统 | 凌芯生物 Scelector BCP；备选长光辰英 RAcolony / XImaging HONOR500JLTX |  | AI | 未发现STL/STEP/URDF | 国产替代候选 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | AI图像识别、自动挑取、深孔板转移，适合国产化克隆筛选路线。Scelector BCP八通道，96单菌落样本收集<5 min，挑取成功率>98–99%；RAcolony支持图像+拉曼去重。 | 国产候选 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型。 |  | https://www.hooke-instruments.com/products/optical-instruments-for-microscale-sorting-and-detection/high-throughput-colony-intelligent-screening-system/81,https://img1.17img.cn/17img/files/202504/attachment/da015dc1-dd64-49e7-9991-f7a54a6c0800.pdf,https://www.x-imaging.com/en/products/analysis-testing-automatic-products/microbial-automatic-instruments/%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%8F%8C%E8%90%BD%E6%8C%91%E9%80%89%E7%B3%BB%E7%BB%9F | 未找到公开STL/STEP/URDF；如采用国产候选需在RFI中强制要求footprint、重量、接口和安全空间。 | 全自动菌落挑选与接种系统 / 挑菌仪 | {"宽mm": "Scelector BCP/RAcolony未找到；HONOR500JLTX为1000", "深mm": "Scelector BCP/RAcolony未找到；HONOR500JLTX为1800", "高mm": "Scelector BCP/RAcolony未找到；HONOR500JLTX为1000", "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "HONOR500JLTX为同类国产自动挑菌系统尺寸参考，不等同Scelector/RAcolony。", "尺寸来源URL": "https://www.hooke-instruments.com/products/optical-instruments-for-microscale-sorting-and-detection/high-throughput-colony-intelligent-screening-system/81；https://www.x-imaging.com/en/products/analysis-testing-automatic-products/microbial-automatic-instruments/%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%8F%8C%E8%90%BD%E6%8C%91%E9%80%89%E7%B3%BB%E7%BB%9F"}
Sartorius ambr 250 High Throughput / Microbial | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 微型平行生物反应器 | Sartorius ambr 250 High Throughput / Microbial | 图片生成stl | 列表, 参考 | 第三方3D模型可用, 未发现官方STEP/URDF/Xacro | 进口标杆 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 12/24个100–250 mL一次性反应器并行，带自动液体处理，适合菌株、培养基、补料和DO/pH/通气筛选。agitation 100–4500 rpm；pH/DO/尾气/泵/气体控制。 | 标准候选 | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 中 | 第三方Tripo Studio模型命中：页面标题为 Sartorius AMBR 250 High Throughput Bioreactor System，并标注可下载 STL、3MF、FBX、GLB、OBJ、USDZ 等格式；未单独写明 Microbial 版本，但命中 ambr 250 High Throughput。 | https://studio.tripo3d.ai/3d-model/sartorius-ambr-250-high-throughput-bioreactor-system-with-multiple-cul-18e50ef1-e6d1-4212-9cf6-4bfab3c4ee0b | https://www.sartorius.com/en/products/fermentation-bioreactors/ambr-multi-parallel-bioreactors/ambr-250-high-throughput,https://shop.sartorius.com/us/p/ambr-250-high-throughput-system--24-vessels/001-8G102-P,https://api.sartorius.com/document-hub/dam/download/297648/Ambr-250-HT-Gen2-Datasheet-en-B.pdf | 第三方Tripo 3D asset 可作为外观/占位模型来源；非官方模型，采购/仿真前需核对尺度与接口位置；官方STEP/URDF/Xacro仍未发现。 | 微型平行生物反应器系统（含过程控制与补料工作站、联动接口集成模块） | {"宽mm": 4000, "深mm": 1150, "高mm": 2490, "重量kg": "未找到官方公开重量", "占地/安装备注": "24-vessel High Throughput system；12-vessel约2000×1150×2490 mm；需考虑analytics furniture、气源、废液和维护空间。", "尺寸来源URL": "https://shop.sartorius.com/us/p/ambr-250-high-throughput-system--24-vessels/001-8G102-P；https://api.sartorius.com/document-hub/dam/download/297648/Ambr-250-HT-Gen2-Datasheet-en-B.pdf"}
迪必尔 T&J CloudReady / T&J-Qtype / T&J-Minibox | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 国产平行生物反应器 | 迪必尔 T&J CloudReady / T&J-Qtype / T&J-Minibox |  | AI | 未发现STL/STEP/URDF | 国产替代候选 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 覆盖微生物发酵、细胞培养、DoE工艺开发；可配置多联并行反应器。CloudReady支持500 mL/1.5 L小体积罐；T&J-Qtype可6/12/24/48联或更多。 | 国产候选 | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型。 |  | https://www.tjxbio.com/classics,https://www.tjxbio.com/_files/ugd/2158e7_d712716aa6d046d2bc023e9cd3b85f6e.pdf,https://www.instrument.com.cn/netshow/SH108389/C483224.htm | 未找到公开STL/STEP/URDF；建议采购阶段要求厂家提供STEP/footprint。 | 微型平行生物反应器系统（含过程控制与补料工作站、联动接口集成模块） | {"宽mm": "CloudReady/Minibox未找到整机官方宽度；T&J-Qtype 4联3–15 L参考为1850，6联为2700", "深mm": "CloudReady/Minibox未找到整机官方深度；T&J-Qtype参考为700", "高mm": "CloudReady/Minibox未找到整机官方高度；T&J-Qtype参考为900", "重量kg": "未找到官方公开重量", "占地/安装备注": "CloudReady 500 mL/1.5 L与ambr 250更接近；公开资料仅找到罐体尺寸，需厂家确认微型配置实际尺寸。", "尺寸来源URL": "https://www.tjxbio.com/_files/ugd/2158e7_d712716aa6d046d2bc023e9cd3b85f6e.pdf；https://www.tjxbio.com/_files/ugd/2158e7_ea744f66469743a98f27551cb5a17c6e.pdf；https://www.instrument.com.cn/netshow/SH108389/C483224.htm"}
Metrohm/Enwave ProRaman-L | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线 Raman 过程光谱仪 | Metrohm/Enwave ProRaman-L | 准备中 | 列表, 参考 | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 光纤Raman主机，可接过程/反应体系探头；适合HW-4在线Raman原型。532/785 nm；CCD制冷至-60°C。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://enwaveopt.com/ProRaman-L.html,https://tsi.com/getmedia/b6737514-66f2-45a5-a1ad-15ab7630b85f/ProRaman-L_US_5001586_WEB?ext=.pdf | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | {"宽mm": 242, "深mm": 134, "高mm": 185, "重量kg": 6.8, "占地/安装备注": "ProRaman-L主机；不同配置差异，采购前以报价单确认。", "尺寸来源URL": "https://www.tokyoinst.co.jp/product_file/file/EW01_cat02_ja.pdf"}
Metrohm NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber / MicroBundle | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线 NIR 过程分析仪 | Metrohm NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber / MicroBundle |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 在线NIR process probe，可接反应釜、流通池或process line。SingleFiber/MicroBundle；多通道；实时NIR。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.metrohm.com/en/products/2/9280/29280230.html,https://www.metrohm.com/en/products/a/6292/a629280130c.html | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | {"宽mm": 489, "深mm": 356, "高mm": 610, "重量kg": 41.9, "占地/安装备注": "壁挂/机柜式；带purge/空调选件尺寸可至约776.3×357.2×773.5 mm，60.8 kg。", "尺寸来源URL": "https://manualmachine.com/metrohm/nirsxds/1624761-user-manual/"}
Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer + BioReactor BallProbe | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线 Raman 生物反应器探头+分析仪 | Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer + BioReactor BallProbe |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 生物反应器inline Raman匹配度高，BallProbe可接标准生物反应器端口。785 nm；100–3250 cm⁻¹；Pg13.5。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/MARQMETRIXAIO,https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/840-402600 | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | {"宽mm": 250, "深mm": 250, "高mm": 77, "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "主机可堆叠；探头需Pg13.5或12 mm DO端口，考虑光纤弯曲半径、CIP/SIP。", "尺寸来源URL": "https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Datasheets/marqmetrix-all-in-one-ds.pdf"}
Ocean Optics/Ocean Insight QE Pro Raman+ / Ocean HDX Raman / NIRQuest+ + process probe | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 模块化 Raman/NIR 国产化可替代方案 | Ocean Optics/Ocean Insight QE Pro Raman+ / Ocean HDX Raman / NIRQuest+ + process probe |  | 列表, 参考 | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口模块, 可国产化集成 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 适合搭建可二次开发低成本在线Raman/NIR原型；可用国产光谱仪、785 nm激光器、浸入式探头替代。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.oceanoptics.com/accessories/sampling-accessories/dual-wavelength-and-industrial-process-raman-probes/,https://www.oceanoptics.com/spectrometers/near-infrared-spectrometers/ | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | {"宽mm": 110, "深mm": 182, "高mm": 47, "重量kg": 1.15, "占地/安装备注": "代表尺寸为QE Pro Raman+主机，不含激光器、探头、电源、光纤和安装支架。", "尺寸来源URL": "https://www.oceanoptics.com/wp-content/uploads/2025/03/Ocean_QE_Pro_Raman_Plus_Spectrometer_ProductSheet.pdf"}
JINSP 鉴知技术 RS2000/RS2100 Online Raman Analyzer | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 国产在线 Raman 分析仪 | JINSP 鉴知技术 RS2000/RS2100 Online Raman Analyzer |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 国产 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 官方定位原位、实时、连续多组分监测，覆盖生物发酵、酶催化等。785/1064 nm；35 cm浸入探头可定制。 | 国产候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.jinsptech.com/rs2000rs2100-online-raman-analyzer-product/ | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | {"宽mm": "未找到", "深mm": "未找到", "高mm": "未找到", "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "官方页面/PDF仅找到探头长度35 cm、工作温度等；非官方尺寸未采用。", "尺寸来源URL": "https://www.jinsptech.com/uploads/3-RS2000-42100-4ev20240507.pdf"}
上海复享光学 Ramtrace 在线拉曼光谱仪 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 国产在线 Raman 发酵监测方案 | 上海复享光学 Ramtrace 在线拉曼光谱仪 |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 国产 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 发酵罐原位Raman，分钟级监测葡萄糖、乳酸、氨基酸、细胞密度等。785 nm；PG13.5浸入式探头；OPC联动。 | 国产候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102332/news_901814.htm,https://www.ideaoptics.com/ | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 在线拉曼/近红外过程分析探头 | {"宽mm": "未找到", "深mm": "未找到", "高mm": "未找到", "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "未找到公开官方外形尺寸；安装重点是PG13.5接口、探头浸入深度和光纤走线。", "尺寸来源URL": "https://www.instrument.com.cn/netshow/sh102332/news_901814.htm"}
Unchained Labs Uncle | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 蛋白稳定性/聚集/粒径表征 | Unchained Labs Uncle | 准备中 | 列表, 参考 | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口, 国内有渠道 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 直接匹配蛋白稳定性：荧光、SLS、DLS一体化。9 µL；48样；15–95°C；Tm、Tagg、DLS粒径。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.unchainedlabs.com/wp-content/uploads/2022/07/UNcle_brochure_RevG.pdf,https://github.com/eric-hunt/UNcleR/ | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 多模式蛋白稳定性分析系统 | {"宽mm": 540, "深mm": 500, "高mm": 580, "重量kg": 50, "占地/安装备注": "台式仪器；110–240 VAC、最大约600 W，建议预留散热和开盖操作空间。", "尺寸来源URL": "https://technology-products.dksh.jp/product/unchained-labs-uncle/"}
Molecular Devices SpectraMax iD5 / iD5e | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 多模式酶标仪 | Molecular Devices SpectraMax iD5 / iD5e | 存在近似asset | 列表, 参考 | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 覆盖吸收、荧光、发光、TRF、FP等高通量离线检测。6–384孔；可扩展TR-FRET/HTRF/BRET、injector。 | 标准候选；存在近似asset：Molecular Devices SpectraMax M5e（recvoR5rw1tDCC），可作同厂商/同功能类别占位参考；未与当前型号合并。 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.moleculardevices.com/products/microplate-readers/multi-mode-readers/spectramax-id3s-id5e-readers | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪 | {"宽mm": 532, "深mm": 598, "高mm": 401, "重量kg": 40, "占地/安装备注": "台式；robotic compatible；需平整台面并预留线缆和散热空间。", "尺寸来源URL": "https://www.nordicbiolabs.se/storage/A2A48790069A317D05B3A8B747EC0605EBFE463C02F8D9708AD5420E4E1F1853/7efe6f0fcde943349e0715236556e60d/PDF/media/17170c8f527e4d75a0ecdbd5a2e6fd2d/iD5.PDF"}
BMG LABTECH CLARIOstar Plus | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 高端多模式酶标仪 | BMG LABTECH CLARIOstar Plus | 不带可动关节urdf | 列表, 参考, asset | URDF可用, Mesh可用 | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 高灵敏多模式读数，适合assay development、蛋白/细胞/代谢读数。ABS/FI/LUM/FP/TRF/TR-FRET/Alpha；6–1536孔。 | 标准候选；已合并 asset 记录：BMG Labtech CLARIOstar Plus（recvoR5rw1s4NU）；asset 设备类型：酶标仪；原因：manual_high_confidence_same_model_or_family。 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 中 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 合并asset证据：来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第46行；模型ID：bmg_labtech_clariostar_plus；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | https://www.bmglabtech.com/en/clariostar-plus/ | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 asset合并建议：已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪 | {"宽mm": 450, "深mm": 510, "高mm": 400, "重量kg": 32, "占地/安装备注": "台式；可加温控、震荡、injector、O₂/CO₂控制模块。", "尺寸来源URL": "https://www.bmglabtech.com/en/clariostar-plus/"}
PerkinElmer/Revvity LabChip GXII Touch HT Protein Characterization System | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | LabChip/微流控 CE-SDS 蛋白表征 | PerkinElmer/Revvity LabChip GXII Touch HT Protein Characterization System | 准备中 | 列表, 参考 | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 直接匹配CE-SDS/LabChip：蛋白sizing、纯度、charge variant、glycan等。96/384孔；最高384 samples/run；约40–42 s/sample。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.revvity.com/product/ship-level-labchip-gx-ii-touch-ht-cls138160,https://github.com/choderalab/wetlab-protocols/blob/master/Caliper-LabChip-GXII/Caliper-LabChip-protein-protocol.md | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 毛细管电泳SDS蛋白分析系统 | {"宽mm": 510, "深mm": 490, "高mm": 690, "重量kg": 25.5, "占地/安装备注": "台式；官方手册要求仪器周围至少77 mm通风空间。", "尺寸来源URL": "https://resources.revvity.com/pdfs/man-labchip-gx-touch-4.pdf"}
Bio-Techne ProteinSimple Maurice / MauriceFlex | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | CE-SDS/icIEF 蛋白质量分析备选 | Bio-Techne ProteinSimple Maurice / MauriceFlex |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 覆盖CE-SDS分子量/纯度和icIEF电荷异质性，是LabChip之外强备选。10–270 kDa；pI 2.85–10.45；96孔板或48 vial。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现几何模型；部分仅有数据解析/协议类GitHub或PDF资料。 |  | https://www.bio-techne.com/p/imaged-capillary-electrophoresis-ice/maurice_090-000,https://www.bio-techne.com/p/imaged-capillary-electrophoresis-ice/mauriceflex_090-158 | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 毛细管电泳SDS蛋白分析系统 | {"宽mm": 420, "深mm": 610, "高mm": 440, "重量kg": 46, "占地/安装备注": "台式；门打开时宽度约570 mm；建议工作区约1.5 m W × 0.8 m D × 0.5 m H。", "尺寸来源URL": "https://resources.bio-techne.com/bio-techne-assets/docs/literature/046-295-revb-maurice-user-guide.pdf"}
Waters Xevo TQ Absolute XR + Waters ACQUITY UPLC I-Class PLUS | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆旗舰 + UPLC | Waters Xevo TQ Absolute XR + Waters ACQUITY UPLC I-Class PLUS |  | 列表, 参考 | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 优先候选；Xevo TQ Absolute XR为2025-06发布的Waters高灵敏紧凑型三重四极杆，I-Class PLUS适合作高灵敏LC-MS前端。StepWave XR；XDR检测器；ESI/APCI/ESCi/UniSpray；I-Class PLUS最高18,000 psi。 | 标准候选 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://ir.waters.com/News--Events/newsroom/news-details/2025/Waters-Sets-a-New-Benchmark-for-Robustness-and-Sensitivity-for-High-Throughput-Labs-with-the-Xevo-TQ-Absolute-XR-Mass-Spectrometer/default.aspx | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | {"宽mm": "Xevo XR未找到；ACQUITY I-Class PLUS 2D配置838", "深mm": "Xevo XR未找到；ACQUITY I-Class PLUS 2D配置864", "高mm": "Xevo XR未找到；ACQUITY I-Class PLUS 2D配置1034", "重量kg": "未找到完整系统官方值", "占地/安装备注": "Waters确认XR紧凑、最多少占约50% bench space；未公开精确Xevo XR外形尺寸。", "尺寸来源URL": "https://ir.waters.com/News--Events/newsroom/news-details/2025/Waters-Sets-a-New-Benchmark-for-Robustness-and-Sensitivity-for-High-Throughput-Labs-with-the-Xevo-TQ-Absolute-XR-Mass-Spectrometer/default.aspx"}
Waters ACQUITY UPLC I-Class PLUS / I-Class PLUS 2D LC | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | UPLC/UHPLC 前端 | Waters ACQUITY UPLC I-Class PLUS / I-Class PLUS 2D LC | 准备中 | 列表, 参考 | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 低扩散、低延迟体积UPLC，适合三重四极杆前端与蛋白聚集体SEC-UPLC分析。最高18,000 psi；典型流速0.010–2.000 mL/min；2D配置可提高选择性。 | 标准候选 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://uvison.com/download/Waters/Waers_ACQUITY_UPLC_I-Clas_PLUS_System_with_2D_Technology_Instrument_Specifications.pdf | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 超高效液相色谱系统（UPLC） | {"宽mm": 838, "深mm": 864, "高mm": 1034, "重量kg": "未找到官方完整系统值", "占地/安装备注": "尺寸为I-Class PLUS 2D配置；普通单泵配置会更低/更轻。", "尺寸来源URL": "https://uvison.com/download/Waters/Waers_ACQUITY_UPLC_I-Clas_PLUS_System_with_2D_Technology_Instrument_Specifications.pdf"}
Thermo Scientific TSQ Altis Plus EFOX Edition + Vanquish Horizon/Flex UHPLC | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆 + UHPLC | Thermo Scientific TSQ Altis Plus EFOX Edition + Vanquish Horizon/Flex UHPLC | 图片生成stl | 列表, 参考 | 非官方/交互3D可用, 未发现官方STEP/URDF | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 高灵敏三重四极杆与Vanquish UHPLC前端组合，适合复杂基质痕量定量。TSQ Altis Plus m/z 2–2010；Vanquish Horizon标准系统最高约110 kg。 | 标准候选 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 中 | 第三方Printables模型命中：页面标题为 Scale Model of Thermo Fisher Vanquish LC，文件区列出 Vanquish_Print_v2.3mf；适合作为Vanquish LC外观/占位模型。 | https://www.printables.com/model/1172858-scale-model-of-thermo-fisher-vanquish-lc/files | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/B51006700 | Printables非官方3MF模型可作为Vanquish LC外观占位；TSQ Altis Plus本体仍未发现第三方/官方几何模型，整套系统需分体建模。 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | {"宽mm": "TSQ Altis Plus 760；Vanquish标准系统550", "深mm": "TSQ Altis Plus 840；Vanquish标准系统620", "高mm": "TSQ Altis Plus 680；Vanquish标准系统820", "重量kg": "TSQ Altis Plus 125；Vanquish Core/Flex/Horizon约80/90/110", "占地/安装备注": "MS与UHPLC分体安装；需另配泵、气源、废液和数据系统空间。", "尺寸来源URL": "https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/B51006700"}
SCIEX Triple Quad 7500+ System | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆旗舰备选 | SCIEX Triple Quad 7500+ System |  | AI | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | SCIEX高灵敏定量平台，适合复杂基质和大批量targeted quantitation。Mass Guard；复杂基质中保持高灵敏运行。 | 标准候选 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://sciex.com/content/dam/SCIEX/pdf/brochures/7500-plus-system-brochure.pdf | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | {"宽mm": "未找到", "深mm": "未找到", "高mm": "未找到", "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "官方brochure/user guide已检索；未发现公开精确仪器尺寸。ionBench 7500专用工作台仅作参考。", "尺寸来源URL": "https://sciex.com/content/dam/SCIEX/pdf/brochures/7500-plus-system-brochure.pdf"}
Agilent 6495D Triple Quadrupole LC/MS + 1290 Infinity III LC | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆高端备选 | Agilent 6495D Triple Quadrupole LC/MS + 1290 Infinity III LC |  | AI | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | iFunnel平台，适合ppq级低丰度定量和大批量样本。6495D；iFunnel；sub-ms dwell；SWARM autotune。 | 标准候选 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://www.agilent.com/en/product/liquid-chromatography-mass-spectrometry-lc-ms/lc-ms-instruments/triple-quadrupole-lc-ms/6495-triple-quadrupole-lc-ms | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | {"宽mm": "未找到", "深mm": "未找到", "高mm": "未找到", "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "官方产品页和site-prep checklist已检索，公开抓取内容未给设备本体尺寸；ionBench 6495C工作台仅作参考。", "尺寸来源URL": "https://www.agilent.com/en/product/liquid-chromatography-mass-spectrometry-lc-ms/lc-ms-instruments/triple-quadrupole-lc-ms/6495-triple-quadrupole-lc-ms"}
Shimadzu LCMS-8060NX | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | LC-MS/MS 三重四极杆高灵敏备选 | Shimadzu LCMS-8060NX |  | AI | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 三重四极杆；高扫描速度、快速极性切换和高灵敏度。m/z 2–2000；scan speed 30,000 u/s；polarity switching 5 ms；MRM 555 channels/s。 | 标准候选 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://www.masontechnology.ie/wp-content/uploads/2022/05/C146-E411-LCMS-8060NX-specification.pdf | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | {"宽mm": 1180, "深mm": 540, "高mm": 610, "重量kg": 140, "占地/安装备注": "规格表为MS unit安装示例；需另计LC、旋片泵、气体与维护空间。", "尺寸来源URL": "https://www.masontechnology.ie/wp-content/uploads/2022/05/C146-E411-LCMS-8060NX-specification.pdf"}
谱育科技 EXPEC 5210 L/C 系列 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 国产 LC-MS/MS 备选 | 谱育科技 EXPEC 5210 L/C 系列 |  | AI | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 国产 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 国产三重四极杆LC-MS/MS；适合食品、医学、生物医药、环境检测等定量场景。质量范围5–2000 Da；Step Scan；轴向加速碰撞池。 | 国产候选 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://www.expec-tech.com/products/15.html?cid=%2C15%2C16%2C17%2C&tid=34 | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | {"宽mm": "未找到", "深mm": "未找到", "高mm": "未找到", "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "谱育官方中英文产品页和仪器信息网条目已检索，公开内容未见设备外形尺寸。", "尺寸来源URL": "https://www.expec-tech.com/products/15.html?cid=%2C15%2C16%2C17%2C&tid=34"}
PerkinElmer QSight 420 LC/MS/MS + LC 300 HPLC/UHPLC | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 供应商参考：LC-MS/MS + UHPLC | PerkinElmer QSight 420 LC/MS/MS + LC 300 HPLC/UHPLC |  | 列表, 参考 | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | QSight三重四极杆+LC 300前端可作PerkinElmer供应商参考方案。Dual Source/StayClean；LC 300 HPLC 10k psi或UHPLC 18k psi。 | 标准候选 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://shop.perkinelmer.com/product/BC003382 | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | LC-MS/MS 三重四极杆液质联用系统 | {"宽mm": "QSight 420未找到；LC 300单泵模块345", "深mm": "QSight 420未找到；LC 300单泵模块560", "高mm": "QSight 420未找到；LC 300单泵模块168", "重量kg": "QSight 420未找到；LC 300单泵模块21", "占地/安装备注": "LC 300尺寸为单pump platform；完整LC stack和MS需另计。", "尺寸来源URL": "https://shop.perkinelmer.com/product/BC003382"}
Cytiva ÄKTA pure 25 L | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 优先候选：FPLC/蛋白纯化系统 | Cytiva ÄKTA pure 25 L | 图片生成stl | 列表, 参考 | 第三方3D打印模型可用, 未发现官方STEP/URDF | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 蛋白纯化标杆FPLC平台，适合亲和、IEX、SEC、HIC等研究级纯化。0.001–25 mL/min；柱装填可到50 mL/min；最高20 MPa；UNICORN。 | 标准候选 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 中 | 第三方MakerWorld模型命中：Mini AKTA Pure (1:7 Scale) Chromatography System，描述为GE/Cytiva AKTA Pure色谱系统1:7微缩模型，含column和fraction collector；未限定ÄKTA pure 25。 | https://makerworld.com/en/models/617716-mini-akta-pure-1-7-scale-chromatography-system | https://www.cytivalifesciences.com/en/us/products/items/akta-pure-p-05844 | MakerWorld第三方微缩模型可作ÄKTA pure外观参考/占位；非官方且比例为1:7，正式仿真需按实际ÄKTA pure 25 L尺寸缩放与校准。 | 中压液相色谱纯化系统（FPLC） | {"宽mm": 535, "深mm": 470, "高mm": 630, "重量kg": "48–53", "占地/安装备注": "系统本体，不含电脑、样品泵、馏分收集器等。", "尺寸来源URL": "https://www.cytivalifesciences.com/en/us/products/items/akta-pure-p-05844"}
Bio-Rad NGC 10 / NGC 100 Chromatography Systems | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | FPLC/中压蛋白纯化备选 | Bio-Rad NGC 10 / NGC 100 Chromatography Systems |  | AI | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 模块化中压色谱系统，覆盖研究级到工艺开发级蛋白纯化。NGC 10最高10 mL/min；NGC 100最高100 mL/min；ChromLab。 | 标准候选 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://www.bio-rad.com/en-us/category/chromatography-systems-components?ID=00beeaa9-651e-44d2-ac80-efa0bcdee0fd | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 中压液相色谱纯化系统（FPLC） | {"宽mm": 610, "深mm": 490, "高mm": 560, "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "尺寸来自Biocompare/产品聚合页；Bio-Rad官方brochure/产品页未见公开尺寸。", "尺寸来源URL": "https://www.bio-rad.com/en-us/category/chromatography-systems-components?ID=00beeaa9-651e-44d2-ac80-efa0bcdee0fd"}
Waters LC Prep 150 / LC Prep AutoPurification System | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 制备/纯化 LC 供应商参考 | Waters LC Prep 150 / LC Prep AutoPurification System |  | 列表, 参考 | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 化合物/样品制备纯化与UV/MS-directed fraction collection参考方案。LC Prep 150：0–150 mL/min；5000 psi；支持WFC III馏分收集。 | 标准候选 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://www.waters.com/nextgen/us/en/products/chromatography/chromatography-systems/lc-prep-150-system.html | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 超高效液相色谱系统（UPLC） | {"宽mm": "未找到", "深mm": "未找到", "高mm": "未找到", "重量kg": "未找到", "占地/安装备注": "规格PDF主要列流速、压力、柱尺寸、收集容量，未见系统外形尺寸。", "尺寸来源URL": "https://www.waters.com/nextgen/us/en/products/chromatography/chromatography-systems/lc-prep-150-system.html"}
辉因科技 Pilot600 / 600R 蛋白纯化系统 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 国产 FPLC/中试蛋白纯化备选 | 辉因科技 Pilot600 / 600R 蛋白纯化系统 |  | AI | 未发现官方STL/Xacro/CAD/STEP | 国产 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 国产中试级蛋白纯化系统，可作为ÄKTA体系国产替代/补充。0–1200 mL/min可定制；2.0 MPa；三/四波长UV；电导/pH；网口通信。 | 国产候选 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 在线调研补充 | online-20260709 | 国产 | 低 | 研究员检索官方/公开模型源；未发现官方几何模型，少数有第三方/非官方3D参考。 |  | https://www.hyglob.com/products/purify/pilot600chromatography.html | 未找到公开官方STL/Xacro/CAD/URDF/STEP；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD或用尺寸建立占位模型。 | 中压液相色谱纯化系统（FPLC） | {"宽mm": "官方未找到", "深mm": "官方未找到", "高mm": "官方未找到", "重量kg": "官方未找到", "占地/安装备注": "官方页未给外形尺寸；第三方AutoPure Pilot600D类似中试系统为720×500×850 mm、80 kg，但非同一精确型号。", "尺寸来源URL": "https://www.hyglob.com/products/purify/pilot600chromatography.html"}
MilliporeSigma / Sigma-Aldrich protein purification resins, columns, buffers | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 配套备件/耗材供应商参考 | MilliporeSigma / Sigma-Aldrich protein purification resins, columns, buffers |  | 列表, 参考 | 通用占位模型可用, 无厂家精确CAD | 进口耗材/备件 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 适合建立Protein A/G/L、His/GST/Strep、预装柱、树脂、缓冲液等常备库存。 | 标准候选 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 在线调研补充 | online-20260709 | 标准/进口 | 中 | 第三方/通用占位模型命中：GrabCAD Omnifit chromatography column、liquid chromatography valve、Chromaflow packing columns；Sketchfab BPG chromatography column；Printables protein purification gravity-flow column stand；GrabCAD Schott Duran 1L bottle。均为通用占位或近似模型，非MilliporeSigma官方精确模型。 | https://grabcad.com/library/chromatography-column-omnifit-1,https://grabcad.com/library/liquid-chromatography-valve-1,https://grabcad.com/library/chromaflow-packing-columns-model-1,https://sketchfab.com/3d-models/bpg-chromatography-column-abf1d3f28dbc4a539f85115571d177ee,https://www.printables.com/model/245721-stand-for-gravity-flow-columns-used-in-protein-pur,https://grabcad.com/library/schott-duran-lab-bottle-1l-gl80-1 | https://uvison.com/download/Waters/Waters_Purification_Product_Guide_Brochure_Catalogue.pdf | 可用这些第三方/通用模型作为蛋白纯化耗材、层析柱、阀、缓冲液瓶的占位资产；具体Sigma/Millipore货号仍需按实际耗材另查/建模。 | 随机备品备件及首批专用配件 | {"宽mm": "不适用/按具体货号", "深mm": "不适用/按具体货号", "高mm": "不适用/按具体货号", "重量kg": "不适用/按具体货号", "占地/安装备注": "耗材/备件供应商参考，不是单一设备；需按具体货号查SDS/包装尺寸。", "尺寸来源URL": "https://uvison.com/download/Waters/Waters_Purification_Product_Guide_Brochure_Catalogue.pdf"}
Hamilton Vantage | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 工作站 | Hamilton Vantage |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Mostly；设备类别：液体处理 / 工作站；模型ID：vantage13m / vantage2m；URDF完整度：L2。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:5 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第5行；模型ID：vantage13m / vantage2m；Mesh：vantage13m.stl vantage13m_top.stl；vantage2m.stl vantage2m_top.stl；关节：—；—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision；moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Tecan Freedom EVO | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 工作站 | Tecan Freedom EVO | 存在近似asset | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Basic；设备类别：液体处理 / 工作站；模型ID：tecan_evo75/100/150/200；URDF完整度：L2。 | 作为近似asset参考于：Tecan Fluent 780（recvoR2BQeFvMI）；非精确型号，保留独立asset记录。 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:8 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第8行；模型ID：tecan_evo75/100/150/200；Mesh：0_base.stl 1_glass.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Agilent (BioTek) EL406 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 板清洗机 | Agilent (BioTek) EL406 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Mostly；设备类别：液体处理 / 板清洗机；模型ID：biotek_el406；URDF完整度：L3 ★。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:12 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第12行；模型ID：biotek_el406；Mesh：0_base.stl 1_tray.stl；关节：托板(prismatic)；缺失要素：inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | HW-2 其他仪器
Brooks Automation PreciseFlex PF400 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂 | Brooks Automation PreciseFlex PF400 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 机械臂；模型ID：pf_400 / pf_400_rail；URDF完整度：L3 ★★。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:14 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第14行；模型ID：pf_400 / pf_400_rail；Mesh：pf400-0~5R.stl (×7)；rail-0~1.stl pf400-0~5R.stl (×9)；关节：升降(prismatic) 肩(revolute) 肘(revolute) 腕(revolute) 左夹(prismatic) 右夹(prismatic)；导轨(prismatic) 升降(prismatic) 肩(revolute) 肘(revolute) 腕(revolute) 左夹(prismatic) 右夹(prismatic)；缺失要素：inertial, collision；inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
PAA KX2 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂 | PAA KX2 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：WIP；设备类别：物料处理 / 机械臂；模型ID：paa_kx_2_750_robot / paa_kx_660；URDF完整度：L3 ★★。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:16 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第16行；模型ID：paa_kx_2_750_robot / paa_kx_660；Mesh：0_base~6_hand+gripper.stl (×9)；0_base~7_gripper.stl (×9)；关节：升降(prismatic) 肩(revolute) 肘×3(continuous) 腕(revolute) 末端(continuous) 左/右夹(prismatic×2)；基座旋转(continuous) 升降(prismatic) 关节×4(continuous) 左/右夹(prismatic×2)；缺失要素：inertial, collision；inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
Agilent VSpin Access2 Loader | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 离心机 | Agilent VSpin Access2 Loader |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 离心机；模型ID：agilent_centrifuge_loader；URDF完整度：L2。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:18 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第18行；模型ID：agilent_centrifuge_loader；Mesh：0_body.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多孔板离心机 / RT离心机 / 4°C离心机
Inheco Thermoshake AC | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 加热振荡器 | Inheco Thermoshake AC |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 加热振荡器；模型ID：inheco_shakeac；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:21 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第21行；模型ID：inheco_shakeac；Mesh：thermoshakeac.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
Opentrons Heater Shaker | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 加热振荡器 | Opentrons Heater Shaker |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 加热振荡器；模型ID：opentrons_heater_shaker_module；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:22 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第22行；模型ID：opentrons_heater_shaker_module；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
Hamilton Heater Shaker | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 加热振荡器 | Hamilton Heater Shaker |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 加热振荡器；模型ID：hamilton_heater_shaker_carrier_base；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:23 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第23行；模型ID：hamilton_heater_shaker_carrier_base；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
QInstruments BioShake 3000T | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 加热振荡器 | QInstruments BioShake 3000T |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 加热振荡器；模型ID：qinstruments_bioshake_3000t；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:24 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第24行；模型ID：qinstruments_bioshake_3000t；Mesh：bioshake_3000t.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
QInstruments BioShake 5000 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 加热振荡器 | QInstruments BioShake 5000 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 加热振荡器；模型ID：qinstruments_bioshake_5000；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:25 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第25行；模型ID：qinstruments_bioshake_5000；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
QInstruments BioShake Q1 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 加热振荡器 | QInstruments BioShake Q1 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 加热振荡器；模型ID：qinstruments_bioshake_q1；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:26 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第26行；模型ID：qinstruments_bioshake_q1；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
Thermo Fisher Cytomat 2 C_50 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 存储系统 | Thermo Fisher Cytomat 2 C_50 | 准备中 | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 存储系统；模型ID：thermo_cytomat2c；URDF完整度：L3 ★。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:29 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第29行；模型ID：thermo_cytomat2c；Mesh：0_body.stl (门无mesh)；关节：前门(revolute) 后传输口(prismatic)；缺失要素：inertial, collision, 门mesh缺失。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 堆栈
Thermo / Liconic Heraeus Cytomat | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 存储系统 | Thermo / Liconic Heraeus Cytomat |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 存储系统；模型ID：liconic_stx110 / stx220 / str44；URDF完整度：L3 ★。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:33 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第33行；模型ID：liconic_stx110 / stx220 / str44；Mesh：0_base.stl 0_carousel.stl；关节：转盘旋转(continuous)；缺失要素：inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 堆栈
Inheco Incubator Shaker MTP/DWP | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 存储系统 | Inheco Incubator Shaker MTP/DWP |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Mostly；设备类别：物料处理 / 存储系统；模型ID：inheco_shaker_mp；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:34 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第34行；模型ID：inheco_shaker_mp；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | HW-2 其他仪器
Azenta XPeel | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 揭膜机 | Azenta XPeel | 准备中 | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 揭膜机；模型ID：brooks_xpeel；URDF完整度：L2。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:36 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第36行；模型ID：brooks_xpeel；Mesh：brooks_xpeel.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 撕膜机
Azenta a4S | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 封膜机 | Azenta a4S | 准备中 | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 封膜机；模型ID：brooks_a4ssealer；URDF完整度：L2。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:37 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第37行；模型ID：brooks_a4ssealer；Mesh：brooks_a4s_sealer.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 封膜机
Opentrons Thermocycler | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 热循环仪 | Opentrons Thermocycler |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 热循环仪；模型ID：opentrons_thermocycler_module；URDF完整度：L1。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:38 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第38行；模型ID：opentrons_thermocycler_module；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L1；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | PCR仪
Thermo Fisher ATC | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 热循环仪 | Thermo Fisher ATC | 准备中 | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 热循环仪；模型ID：thermo_atc；URDF完整度：L3 ★。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:39 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第39行；模型ID：thermo_atc；Mesh：0_base.stl 1_door.stl；关节：上盖(prismatic)；缺失要素：inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | PCR仪
Inheco ODTC | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 热循环仪 | Inheco ODTC |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：WIP；设备类别：物料处理 / 热循环仪；模型ID：inheco_odtc_96lc / 96xl / 384；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:41 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第41行；模型ID：inheco_odtc_96lc / 96xl / 384；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | PCR仪
Opentrons Temperature Module | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 温度控制器 | Opentrons Temperature Module |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Mostly；设备类别：物料处理 / 温度控制器；模型ID：opentrons_temperature_module；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:42 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第42行；模型ID：opentrons_temperature_module；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 温控设备/温控模块
Inheco CPAC | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 温度控制器 | Inheco CPAC |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：物料处理 / 温度控制器；模型ID：inheco_cpac_ultraflat_ht_2_tec；URDF完整度：L2。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:43 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第43行；模型ID：inheco_cpac_ultraflat_ht_2_tec；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 温控设备/温控模块
Agilent (BioTek) Cytation 1 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Agilent (BioTek) Cytation 1 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：分析设备 / 酶标仪；模型ID：biotek_cytation；URDF完整度：L3 ★。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:47 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第47行；模型ID：biotek_cytation；Mesh：0_chassis.stl 1_tray.stl 1_door.stl；关节：托板(prismatic) 前门(revolute)；缺失要素：inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Agilent (BioTek) Cytation 5 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Agilent (BioTek) Cytation 5 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：分析设备 / 酶标仪；模型ID：biotek_cytation；URDF完整度：L3 ★。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:48 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第48行；模型ID：biotek_cytation；Mesh：0_chassis.stl 1_tray.stl 1_door.stl；关节：托板(prismatic) 前门(revolute)；缺失要素：inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Agilent (BioTek) Synergy H1 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Agilent (BioTek) Synergy H1 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：分析设备 / 酶标仪；模型ID：biotek_synergy_h1；URDF完整度：L3 ★。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:49 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第49行；模型ID：biotek_synergy_h1；Mesh：0_base.stl 1_tray.stl 1_door.stl；关节：托板(prismatic) 前门(revolute)；缺失要素：inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L3 ★；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Molecular Devices SpectraMax M5e | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Molecular Devices SpectraMax M5e | 存在近似asset | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：分析设备 / 酶标仪；模型ID：molecular_devices_spectramax_abs；URDF完整度：L2。 | 作为近似asset参考于：Molecular Devices SpectraMax iD5 / iD5e（recvoR2BQechkm）；非精确型号，保留独立asset记录。 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:53 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第53行；模型ID：molecular_devices_spectramax_abs；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Molecular Devices SpectraMax 384plus | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Molecular Devices SpectraMax 384plus |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：分析设备 / 酶标仪；模型ID：molecular_devices_spectramax_abs；URDF完整度：L2。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:54 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第54行；模型ID：molecular_devices_spectramax_abs；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Tecan Infinite 200 PRO | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Tecan Infinite 200 PRO |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Mostly；设备类别：分析设备 / 酶标仪；模型ID：tecan_infinite_m200；URDF完整度：L2。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:56 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第56行；模型ID：tecan_infinite_m200；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：moveable joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L2；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Mettler Toledo WXS205SDU | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 天平 | Mettler Toledo WXS205SDU |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | PyLabRobot支持级别：Full；设备类别：分析设备 / 天平；模型ID：mettler_toledo_analytical_balance；URDF完整度：L1。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:PLR × 模型库覆盖 | pylabrobot_coverage:59 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / PLR × 模型库覆盖 第59行；模型ID：mettler_toledo_analytical_balance；Mesh：0_base.stl；关节：—；缺失要素：joints, inertial, collision。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 已有uni-lab-assets模型，URDF完整度L1；无需结构化尺寸。Backend可按现有仿真节点模式接入。 | HW-4 其他仪器
Beckman Coulter Biomek i5 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 液体处理站 | Beckman Coulter Biomek i5 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：液体处理站；模型ID：beckman_coulter_biomek_i5；URDF级别：L2；备注：全自动液体处理工作站，PLR 未列出。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:3 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第3行；模型ID：beckman_coulter_biomek_i5；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Beckman Coulter Biomek i7 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 液体处理站 | Beckman Coulter Biomek i7 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：液体处理站；模型ID：beckman_coulter_biomek_i7；URDF级别：L2；备注：全自动液体处理工作站，PLR 未列出。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:4 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第4行；模型ID：beckman_coulter_biomek_i7；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Agilent Bravo | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 液体处理站 | Agilent Bravo |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：液体处理站；模型ID：agilent_bravo；URDF级别：L2；备注：96 通道液体处理，PLR 未列出。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:5 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第5行；模型ID：agilent_bravo；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Opentrons Flex | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 液体处理站 | Opentrons Flex |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：液体处理站；模型ID：opentrons_flex；URDF级别：L2；备注：OT-2 后继机型，社区有支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:6 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第6行；模型ID：opentrons_flex；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Formulatrix MANTIS | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 分液器 | Formulatrix MANTIS |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：分液器；模型ID：formulatrix_mantis；URDF级别：L2；备注：微量分液器，PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:7 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第7行；模型ID：formulatrix_mantis；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Formulatrix TEMPEST | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 分液器 | Formulatrix TEMPEST |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：分液器；模型ID：formulatrix_tempest；URDF级别：L2；备注：微量分液器，PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:8 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第8行；模型ID：formulatrix_tempest；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Dispendix iDot | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 声学液体处理 | Dispendix iDot |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：声学液体处理；模型ID：dispendix_idot_liquid_handler；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:9 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第9行；模型ID：dispendix_idot_liquid_handler；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
BMG PHERAstar FSX | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | BMG PHERAstar FSX |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：酶标仪；模型ID：bmg_labtech_pherastar_fsx；URDF级别：L2；备注：高端多模式酶标仪，PLR 未列出。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:10 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第10行；模型ID：bmg_labtech_pherastar_fsx；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Tecan Spark 系列 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Tecan Spark 系列 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：酶标仪；模型ID：tecan_spark_plate_reader；URDF级别：L2；备注：多模式酶标仪，PLR 未支持。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:11 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第11行；模型ID：tecan_spark_plate_reader；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Tecan Spark Cyto | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Tecan Spark Cyto |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：酶标仪；模型ID：tecan_spark_cyto；URDF级别：L2；备注：带成像，PLR 未支持。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:12 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第12行；模型ID：tecan_spark_cyto；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
LiCONiC STX 系列 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 存储孵育器 | LiCONiC STX 系列 |  | asset | URDF可用, Mesh可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：存储孵育器；模型ID：liconic_stx110 / stx220；URDF级别：L3 ★；备注：PLR 通过 Heraeus Cytomat 接口部分覆盖。 | asset | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:13 | asset | 高 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第13行；模型ID：liconic_stx110 / stx220；Mesh：0_base.stl 0_carousel.stl；关节：转盘旋转(continuous)。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L3 ★），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 堆栈
BioTek MultiFlo FX | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 分液器 | BioTek MultiFlo FX |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：分液器；模型ID：biotek_multiflo_fx；URDF级别：L2；备注：微板分液器，PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:14 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第14行；模型ID：biotek_multiflo_fx；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Thermo KingFisher Flex | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 磁珠纯化 | Thermo KingFisher Flex |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：磁珠纯化；模型ID：thermo_kingfisher_flex；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:15 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第15行；模型ID：thermo_kingfisher_flex；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | HW-2 其他仪器
Thermo KingFisher Presto | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 磁珠纯化 | Thermo KingFisher Presto |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：磁珠纯化；模型ID：thermo_kingfisher_presto；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:16 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第16行；模型ID：thermo_kingfisher_presto；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | HW-2 其他仪器
Agilent TapeStation 4150 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 核酸分析 | Agilent TapeStation 4150 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：核酸分析；模型ID：agilent_tapestation_4150；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:17 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第17行；模型ID：agilent_tapestation_4150；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | HW-2 其他仪器
Agilent TapeStation 4200 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 核酸分析 | Agilent TapeStation 4200 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：核酸分析；模型ID：agilent_tapestation_4200；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:18 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第18行；模型ID：agilent_tapestation_4200；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | HW-2 其他仪器
Beckman Coulter Echo 525 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 声学液体处理 | Beckman Coulter Echo 525 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：声学液体处理；模型ID：beckman_coulter_echo_525；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:19 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第19行；模型ID：beckman_coulter_echo_525；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Beckman Coulter Echo 650 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 声学液体处理 | Beckman Coulter Echo 650 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：声学液体处理；模型ID：beckman_coulter_echo_650；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:20 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第20行；模型ID：beckman_coulter_echo_650；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
Dynamic Devices Lynx 900 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂 | Dynamic Devices Lynx 900 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：机械臂；模型ID：dynamic_devices_lynx_900；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:21 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第21行；模型ID：dynamic_devices_lynx_900；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
Dynamic Devices Lynx 1200 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂 | Dynamic Devices Lynx 1200 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：机械臂；模型ID：dynamic_devices_lynx_1200；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:22 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第22行；模型ID：dynamic_devices_lynx_1200；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
Dynamic Devices Lynx 1800 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂 | Dynamic Devices Lynx 1800 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：机械臂；模型ID：dynamic_devices_lynx_1800；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:23 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第23行；模型ID：dynamic_devices_lynx_1800；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 机械臂/协作机器人（自动化集成）
Thermo Orbitor RS2 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 堆栈 | Thermo Orbitor RS2 |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：板传输机器人；模型ID：thermo_orbitor_rs2；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:24 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第24行；模型ID：thermo_orbitor_rs2；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 堆栈
Thermo Spinnaker | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 堆栈 | Thermo Spinnaker |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：板传输机器人；模型ID：thermo_spinnaker；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:25 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第25行；模型ID：thermo_spinnaker；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | 堆栈
Analytik Jena TRobot II | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 试管传输 | Analytik Jena TRobot II |  | asset | URDF可用 | asset | asset | 不适用 | 不适用 | 待确认 | 模型库扩展候选；设备类别：试管传输；模型ID：analytik_jena_trobot；URDF级别：L2；备注：PLR 未支持。 | asset | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | asset:模型库扩展候选 | pylabrobot_extension:26 | asset | 中 | 来源工作簿 pylabrobot_model_coverage.xlsx / 模型库扩展候选 第26行；模型ID：analytik_jena_trobot；Mesh：完整度表未列出；关节：完整度表未列出。 | uni-lab-assets / pylabrobot_models | 北京实验室/pylabrobot_model_coverage.xlsx | 资产库已有3D/URDF模型（L2），但PLR可能未官方支持；可作为自动化仿真资产候选，无需结构化尺寸。 | HW-2 其他仪器
封膜机 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 封膜机 | 通用 |  | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：封膜机；用于PCR/组装/表达等步骤封膜。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
撕膜机 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 撕膜机 | 通用 |  | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：撕膜机；用于PCR/组装/表达等步骤撕膜。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
PCR仪 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | PCR仪 | 通用 |  | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：PCR仪；用于扩增反应、酶切/重组/体外表达相关温控反应。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
已合并待删除：灵活8通道移液工作站 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 灵活8通道移液工作站 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：灵活8通道移液工作站；用于试剂配置、分装、均一化、涂布、体外表达配置等。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
已合并待删除：96通道移液工作站 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 96通道移液工作站 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：96通道移液工作站；用于PCR体系配置、纯化、磁珠纯化、Gibson组装体系配置、质粒提取等。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 高通量自动化液体处理工作站 / 灵活8通道移液工作站 / 96通道移液工作站
凝胶电泳系统 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 凝胶电泳系统 | 通用 |  | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：凝胶电泳系统；用于扩增/菌落PCR等电泳验证。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
温控设备/温控模块 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 温控设备/温控模块 | 通用 |  | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：温控*3（4°C+42°C+4°C）；用于转化步骤温控。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
已合并待删除：震荡培养箱1 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 震荡培养箱 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：震荡培养箱1；37°C 60/75min复苏/培养。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
已合并待删除：震荡培养箱2 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 震荡培养箱 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：震荡培养箱2；4°C旋转混匀、清洗、洗脱等蛋白纯化步骤。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 微量振荡培养箱与恒温板 / 震荡培养箱
静置培养箱 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 静置培养箱 | 通用 |  | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：静置培养箱；用于37°C 16h培养。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
已合并待删除：挑菌仪 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 挑菌仪 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：挑菌仪；用于挑单克隆/挑菌。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 全自动菌落挑选与接种系统 / 挑菌仪
已合并待删除：RT离心机 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | RT离心机 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：RT离心2；用于常温离心、质粒提取/纯化相关步骤。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 多孔板离心机 / RT离心机 / 4°C离心机
已合并待删除：4°C离心机 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 4°C离心机 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：4°C离心1；用于蛋白纯化低温离心步骤。 |  | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 多孔板离心机 / RT离心机 / 4°C离心机
动态光散射仪（DLS） | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 动态光散射仪（DLS） | 通用 |  | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：动态光散射仪（DLS）；用于蛋白纯化后检测。 |  | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 流程PPT设备 | [7 empty] | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征
已合并待删除：酶标仪 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | 通用 | 已合并待删除 | 流程 | [6 empty] | 通用厂商仪器；流程PPT出现：酶标仪；用于核酸质控OD260/280检测、OD值测试等。 |  | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 流程PPT设备 | [7 empty] | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Allsheng FlexA-200 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Allsheng FlexA-200 | 存在近似asset | 流程 | [6 empty] | 流程PPT出现：酶标仪 flex a200；用于核酸质控OD260/280检测。 |  | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 流程PPT具体型号 |  |  |  | 型号核验：Allsheng/奥盛 FlexA-200 系列酶标仪；asset 检索未发现精确型号。；真实厂商与型号：Allsheng FlexA-200。 |  | https://www.allsheng.com.cn/Product/Info/96 | 检索表内 asset：未发现 Allsheng 精确型号可合并；存在同类酶标仪 asset（BMG CLARIOstar Plus、Agilent BioTek Cytation、Molecular Devices SpectraMax、Tecan Infinite 等），不做精确合并。；真实厂商与型号：Allsheng FlexA-200。由于“厂商与型号”单选字段未接受新增选项，暂以文本证据标注。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
Allsheng Feyond-A300 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 酶标仪 | Allsheng Feyond-A300 | 存在近似asset | 流程 | [6 empty] | 流程PPT出现：酶标仪 Feyond-A300；用于OD值测试。 |  | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 流程PPT具体型号 |  |  |  | 型号核验：Allsheng/奥盛 Feyond-A300 全波长酶标仪；asset 检索未发现精确型号。；真实厂商与型号：Allsheng Feyond-A300。 |  | https://www.allsheng.com.cn/Product/Info/79 | 检索表内 asset：未发现 Allsheng 精确型号可合并；存在同类酶标仪 asset（BMG CLARIOstar Plus、Agilent BioTek Cytation、Molecular Devices SpectraMax、Tecan Infinite 等），不做精确合并。；真实厂商与型号：Allsheng Feyond-A300。由于“厂商与型号”单选字段未接受新增选项，暂以文本证据标注。 | 多功能微孔板读板仪 / 酶标仪
HW-1 其他仪器 | HW-1 数据中台与智能算力底座 | 其他仪器 | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-1 数据中台与智能算力底座
HW-2 其他仪器 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 其他仪器 | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
HW-3 其他仪器 | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养 | 其他仪器 | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-3 微型平行发酵与生物过程培养
HW-4 其他仪器 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 其他仪器 | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征
HW-5 其他仪器 | HW-5 高灵敏液质联用定量分析 | 其他仪器 | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-5 高灵敏液质联用定量分析
HW-6 其他仪器 | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障 | 其他仪器 | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-6 蛋白色谱纯化与配套备件保障
机械臂/协作机器人（自动化集成） | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 机械臂/协作机器人（自动化集成） | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
堆栈 | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选 | 堆栈 | 通用 |  | 人工 | [17 empty] | HW-2 高通量自动化表达与克隆筛选
Malvern Panalytical Zetasizer Ultra | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 动态光散射仪（DLS） | Malvern Panalytical Zetasizer Ultra |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 旗舰DLS/zeta候选。MADLS；粒径约0.3 nm–10 µm；zeta约3.8 nm–100 µm；最小样品量约3 µL；颗粒浓度约1e8–1e12 particles/mL。适合高端蛋白/纳米颗粒粒径与zeta表征。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260710 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现该精确型号的公开STL/STEP/CAD/URDF/Xacro模型；仅找到官方产品页/规格资料。 |  | https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-advance-range/zetasizer-ultra,https://www.malvernpanalytical.com.cn/assets/mrk2351-01_zetasizer_brochure_lra4_tcm54-56369.pdf | 未找到公开exact几何资产；如需仿真建议向厂家索取STEP/外形CAD，或先建立台式DLS占位模型。 | 动态光散射仪（DLS）
Waters/Wyatt DynaPro Plate Reader 4 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 动态光散射仪（DLS） | Waters/Wyatt DynaPro Plate Reader 4 | 准备中 | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 高通量DLS/SLS候选。支持96/384/1536孔板；Rh约0.5–1000 nm；lysozyme灵敏度约0.125 mg/mL；最小体积约4 µL；支持机器人/API集成，适合筛选型DLS。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260710 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现该精确型号的公开STL/STEP/CAD/URDF/Xacro模型；仅找到官方产品页/规格资料。 |  | https://www.wyatt.com/products/instruments/dynapro-dynamic-light-scattering-plate-reader.html,https://www.wyatt.com/contact/global-offices.html | 未找到公开exact几何资产；因形态接近板式读板仪，可先用微孔板读板仪/台式分析仪近似占位，后续索取厂家CAD。 | 动态光散射仪（DLS）
Anton Paar Litesizer DLS 501 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 动态光散射仪（DLS） | Anton Paar Litesizer DLS 501 |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 进口 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 多角度DLS/zeta候选。粒径约0.3 nm–15 µm；15°/90°/175°检测角；cmPALS zeta，zeta粒径约1.3 nm–100 µm；lysozyme灵敏度约0.1 mg/mL。 | 标准候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260710 | 标准/进口 | 低 | 公开检索未发现该精确型号的公开STL/STEP/CAD/URDF/Xacro模型；仅找到官方产品页/规格资料。 |  | https://www.anton-paar.com/corp-en/products/details/litesizer/,https://www.anton-paar.com/at-de/ueber-uns/anton-paar-unternehmensgruppe/anton-paar-gmbh/ | 未找到公开exact几何资产；如需仿真建议索取厂家STEP/外形CAD，或先建立台式DLS近似占位模型。 | 动态光散射仪（DLS）
Bettersize BeNano 180 Zeta Pro | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 动态光散射仪（DLS） | Bettersize BeNano 180 Zeta Pro |  | AI | 未发现STL/Xacro/CAD/STEP | 国产 | 候选 | 待询价 | 待询价 | 待确认 | 国产DLS/ELS/SLS候选。粒径约0.3 nm–15 µm；样品量约3 µL–1 mL；173°+90°+12°多角度；PALS zeta；电导率0–260 mS/cm；温控约-15–110°C。 | 国产候选 | HW-4 发酵过程在线监测与蛋白稳定性表征 | 在线调研补充 | online-20260710 | 国产 | 低 | 公开检索未发现该精确型号的公开STL/STEP/CAD/URDF/Xacro模型；仅找到官方产品页/规格资料。 |  | https://www.bettersizeinstruments.com/products/benano-series/,https://www.bettersizeinstruments.com/about-us/,https://www.bettersizer.cn/p/67.html | 未找到公开exact几何资产；国产台式DLS候选，建议索取厂家外形CAD/STEP，短期可建立国产台式DLS占位模型。 | 动态光散射仪（DLS）